	[image: image7.emf] 


	雷射測速儀檢定檢查技術規範
	編 號
	CNMV 203 

	
	
	版 次
	第1版

	一、本技術規範依度量衡法第14條第2項及第16條第2項規定訂定之。

二、本技術規範歷次公告日期、文號、實施日期及修正內容如下：

版次

公告日期

文號(經標四字)
實施日期

修正內容

１

95. 09.19
09540003940
96.01.01

三、本技術規範參考國際規範如下：

DOT HS 809 239 :Speed-measuring device performance specification-lidar module（2001）

IEC 60825-1 :Safety of laser products - part 1. Equipment classification, requirements and user’s guide(2001/01)



	公   告   日   期

95年09月19日
	經濟部標準檢驗局
	實   施   日   期

96 年01月01日


1. 適用範圍：本規範適用於傳送同步紅外線脈衝光之光達式（LIDAR MODULE）雷射測速儀（以下簡稱雷射測速儀），係指量測移動車輛所反射之雷射脈波所產生的飛行時間變化，並根據脈波重複率來計算並顯示目標車輛行車速度。

2. 構造
2.1雷射測速儀應於機體上標示產品型號、製造廠商之名稱或標記，以及該機之出廠序號。

2.2 雷射測速儀應於機體上標示所使用之電源規格。

2.3 雷射測速儀之主機及檢測所需附件含電源線、信號連接線等應齊全。

2.4雷射測速儀機體上所有開關、按鍵及旋鈕應操作靈活而可靠，不得有毀損、鬆動和卡滯等影響操作之現象。

2.5 雷射測速儀鏡頭不得有明顯刮傷或裂痕等影響測速反應之折射現象。

2.6 雷射測速儀依操作手冊以架設或手持方式使用時，應穩固不晃動。

2.7 雷射測速儀之速率顯示方式，應以數位化數字顯示。

2.8 雷射測速儀顯示之速率值數字，應清晰而可立即辨識。

2.9 雷射測速儀之速率顯示值，應以km/h或kph（公里/小時）為單位。

2.10 雷射測速儀顯示之速率值最小位數，應等於或小於1 km/h。

2.11 雷射測速儀所能量測之速率範圍，應至少包含16 km/h到300 km/h。

2.12 照相式雷射測速儀送檢時，須檢附該部測速儀所實攝得之照片一張。

2.13 照相式雷射測速儀所攝得之照片，應能明確識別受測車輛及其牌照號碼。

2.14 照相式雷射測速儀所攝得之照片，應至少包含測速儀序號、拍攝年月日時分等時間、測得車速及量測地點等資訊。

3. 檢定檢查與公差

3.1 檢定、檢查設備須提出驗證設備之系統具追溯性及不確定度驗證證明，其包含內容如下：

（1）瞄準測距設備:解析度 ≦ 1 cm

（2）計頻器或示波器

（3）光功率計：波長範圍應含蓋905 nm ± 50 nm，功率量測範圍可滿足IEC 60825 Class 1規定。

（4）雷射測速儀檢定模擬系統：

延遲時間範圍0.2 (s ~ 5 (s

輸入觸發信號 < 100 ns
脈波重複率至少可達390 Hz

   3.2 雷射測速儀之構造，功能及規格特性，依下列項目檢定之：
（1）構造及功能。

（2）瞄準距離。
（3）雷射光功率強度。

（4）速率偵測準確度。

   3.3 雷射測速儀之構造及功能檢定，依第2節之各項規定進行檢驗。檢驗合格後方可接續進行規格特性檢定。

   3.4 雷射測速儀瞄準距離之檢測方式規定如下：

（1）使用瞄準測距設備確認50 m相對位置，將雷射測速儀設置於距離瞄準裝置50 m處，裝置圖如圖1所示。

（2）瞄準裝置之反射面為直徑25 cm大小之圓盤。

（3）瞄準裝置之圓盤背後需無任何障礙。

[image: image8.png]


（4）透過雷射測速儀之瞄準點仔細瞄準裝置之中心，按下測量扳機，此時可量測並紀錄雷射測速儀顯示距離。

[image: image9.png]




 




   3.5 雷射測速儀的雷射光功率強度之檢測方式規定如下：

（1）確認光功率計之波長設定，是否與待測雷射測速儀之雷射波長相符合。

（2）將受檢雷射測速儀之雷射光射向一快速光偵測器，並將此偵測器之輸出送入高速示波器或計頻器，由示波器或計頻器決定雷射脈波之重複率（PRR, Pulse Repetition Rate），實驗裝置如圖2a。

（3）受檢雷射測速儀之雷射光，經由凸透鏡使其由距離100 mm之位置穿透大小為7 mm之孔徑，然後射向光功率計之光感測器，連續接收10秒，由此讀取雷射光的最大光功率，實驗裝置如圖2b（儀器配置部分參考IEC 60825）。












  3.6雷射測速儀速率偵測準確度，係利用雷射測速儀檢定模擬系統來改變雷射脈波之飛行時間，以此模擬不同車速所產生之距離變化，檢測方式規定如下：

（1） 在檢定實驗室中，將受檢雷射測速儀置於接收－傳送模組一端，此模組含有接收器與發射器，如圖3所示。

（2） 根據欲模擬之車速(
[image: image1.wmf]v

)，模擬系統會模擬瞄準移動車輛時所造成一連串距離(
[image: image2.wmf]d

)與時間(
[image: image3.wmf]t

)之變化。其模擬關係式如下:


[image: image4.wmf]2

/

RT

air

t

C

d

×

=



[image: image5.wmf]t

d

v

=


其中Cair表光在空氣中之速度約等於299705663 m/s，tRT表模擬雷射測速儀之雷射光打到目標車輛之來回飛行時間。

（3） 量測雷射測速儀之脈波重複率(PRR),並計算出相鄰雷射脈波之時間(t)。


[image: image6.wmf]PRR

t

1

=


        （4） 將(2)到(3)所得到數據,模擬出實際之車速。

        （5） 以電腦觸發雷射測速儀及雷射測速儀檢定模擬系統進行檢校。

（6） 速率準確性之檢定，至少應包含10組不同距離及速率之測試結果。



3.7 雷射測速儀之各項檢定公差如下：

（1）瞄準距離: ±0.3 m。

（2）雷射光功率強度：脈波重複率≦390 Hz, 脈波重複變化率≦0.1 %。
     (3) 速率偵測準確度： +2 km/h ,-3 km/h。

3.8 雷射測速儀之各項檢查公差為檢定公差之1.5倍。

3.9 雷射測速儀之檢定合格有效期間為1年，自附加檢定合格印證之日起至附加檢定合格印證月份之次月始日起算1年止。

4. 檢定合格印證

4.1 雷射測速儀之檢定合格印證位置，在主機上蓋明顯處黏貼檢定合格單。

4.2 檢定合格後應發給檢定合格證書。

雷射測速儀                 瞄準裝置





50 m





圖1、雷射測速儀瞄準距離檢測方式裝置圖





�





示波器或計頻器





PRR光偵測器





圖2a、PRR檢測方式裝置圖





光功率計





凸透鏡    孔徑





光感測器





圖2b、雷射光功率檢測方式裝置圖





圖3、雷射測速儀速率準確度模擬器運作方式





接收與傳送模組





雷射測速儀檢定模擬系統





個人電腦





25cm





無遮蔽空間








_1218606220.unknown

_1218606234.unknown

_1218528224.unknown

_1218606200.unknown

_1192530371.unknown

_1192530050.unknown

